Калибровка П 200 ВЭА-16/И

Основная калибровка:

- Распаковать весы из коробки и установить в зону калибровки.

- Найти по № на основании весов индикацию с одинаковым № .

- Вытащить индикацию из коробки и произвести подключение к кабелю датчика и сети эл. питания.

- Включить индикацию выключателем с тыльной стороны корпуса ( ждать, пока пройдет тест.

- Нажать клавишу ON/OFF  ( дисплей погаснет.

- Нажать клавишу CAL и, не отпуская, одновременно однократно нажать   ON/OFF  ( на дисплее на LCD появится пять знаков “00XXX”. Это указывает на то, что весы находятся в режиме калибровки. На LCD дисплее первые два числа будут мигать. Эти два числа указывают вес для калибровки (первый вес калибровки). Например, 00 означает пустую платформу - 0 кг, 06 означает 60 кг, и 18 означает 180 кг. На весы устанавливается вес, соответствующий показаниям первых двух чисел дисплея.

Шаги калибровки:

  - На  дисплее появился символ 00, это значит, что на весы не нужно помещать никакой массы, после того, как показания последних чисел "ХХ" на дисплее остановятся, нажмите кнопку CAL и пустая платформа будет зафиксирована.

  - Нажмите↑кнопку, чтобы войти в режим первой калибровочной точки. На  дисплее появился символ 06, это значит, что на весы нужно поместить 60 кг, после того, как показания последних чисел "ХХ" на дисплее остановятся, нажмите кнопку CAL и первая калибровочная точка будет зафиксирована.

  - Нажмите↑кнопку, чтобы войти в режим второй калибровочной точки. На  дисплее появился символ 12, это значит, что на весы нужно поместить 120 кг, после того, как показания последних чисел "ХХ" на дисплее остановятся, нажмите кнопку CAL и вторая калибровочная точка будет зафиксирована.

  - Нажмите↑кнопку, чтобы войти в режим третьей калибровочной точки. На  дисплее появился символ 18, это значит, что на весы нужно поместить 180 кг, после того, как показания последних чисел "ХХ" на дисплее остановятся, нажмите кнопку CAL и третья калибровочная точка будет зафиксирована.

  - Нажмите кнопку ↑, чтобы закончить калибровку и перейти в режим взвешивания.